**无菌注水消毒系统技术参数、**

1.恒压供水，卫生部门抽样水质检测合格

2.消毒治疗冲洗后水中细菌，防止因飞沫、水雾造成的交叉感染

3.避免仪器设备因用水杂质积附导致管路堵塞，致椅位器械停用维修，延长设备使用年限

4.门诊用水不受临时停水或低水压限制，保障设备正常供水

5.纯水水质高于蒸馏水标准，代替传统蒸馏水机，减少能耗，增加工作效率

6.带水管路消杀功能，预防生物膜滋生，消杀整条用水管道细菌

7.水质要求：市政供水

8.额定功率：≥578W 额定电压：220V/50HZ

9.杂质去除率：≥99.9% 离子去除率：≥99% 细菌去除率:≥99.9%

10.制水量：≥180L/h 配置椅位：5-10台

11.进水压：≥0.2Mpa 供水压：≥0.6Mpa

12.供水垂直高度：≥30m 水温要求：5-35°C

13.尺寸：50\*40\*115cm 重量：≥68kg

14.回水率：≥70%

15.反渗透膜更换周期12-24个月 滤芯更新时间：6-12个月

16.质保：≥3年