血气分析仪技术参数

1.	适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器。

2.	*检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、tBili、SO2。

3.	全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。

4.	进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器

5.	测试方法：电极法，光学法（血氧）。

6.	测试速度：≤45s全参数。

7.	*使用一体式分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

8.	*分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。

9.	分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天，上机效期均≥31天。。

10.*标配内置质控；执行质控程序不消耗测试人份数，自动执行一点和两点定标。

11.处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

12.若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

13.内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

14.可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。伤等等患者，血气分析可以快速判断其呼吸功能及酸碱紊乱情况。