**便携式纤维支气管镜技术参数**

1. ★视野角≥120°直视，大视角及其清晰明亮的光学系统,使光照度大大提高
2. 分辨率≥4.17 lp/mm（提供检测报告说明）
3. 观察景深：3mm-50mm
4. 照度≥5000 lx
5. ★前段蛇骨弯曲度：上（U）≥180 ˚ 下（D）≥130˚
6. ★先端部：外径Ф≤4.8mm
7. 插入管：外径Ф≤4.9mm
8. ★钳道孔径：内径Ф≥2.2mm，可提供良好的负压吸引，可兼容常用的诊疗附件（提供检测报告说明）
9. 工作长度≥600mm
10. 吸引功能：吸引按钮，吸引量≥300 mL/min
11. 自带照明装置，采用节能型LED发光光源
12. 防进液等级：IPX7
13. 防电击类型：BF型
14. 显示屏：3.5’’, 480▲RBG▲800
15. 屏幕可翻转角度0°-120°
16. ★传感器：200万像素高性能传感器，1080P全高清成像
17. 自动增益，自动曝光
18. ★存储介质，Micro SD, 最大支持 32GB，支持长时间视频及大量图片存储
19. 可充电锂电池 1900mAh, 3.7V, 可拆换，续航时间4 小时以上
20. ★整机重量≤210±10g
21. 整体由机身软管、显示器、光源三部分组成，具有拍照录像、数据存储、显示功能