周围神经检测仪技术参数

- 技术参数：

1、输入通道：双通道；

★2、输入短路噪声：≤0.4µV rms（1Hz～5kHz，两输入端对患者地短路）；

★3、差模输入阻抗：≥1100MΩ；

4、输入信号范围：峰峰值：≤10mV；

5、最高分辨率： 0.1µV

6、共模抑制比：≥115 dB；

★7、通频带：低切频率：可通过软件设定为：（1，5，10，20，30，50， 100，200，500，1 000） Hz；幅度衰减：（-3±0.5）dB；高切频率：可通过软件设定为：（0.1，0.2，0.5，1，1.5，2，3，5）kHz；幅度衰减：（-3±0.5）dB。陷波：频率：50Hz 可通过软件设定为开或关；幅度衰减：≤-30 dB。

8、通道增益可通过软件设定为：100，500，1 000，2 000，5 000，10 000，20 000，50 000，100 000；允差：±10%。

9、电极接触电阻测试，对提供的模拟接触电阻，允差：±20%。

10、机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5%。

11、输出脉冲幅度:（0～100）mA，步进：0.1mA  允差：±10%；

12、输出脉冲宽度:（50～1000）µs，允差：±10%；

13、最大输出电压：≤350V；

14、刺激频率： 0.1Hz～50Hz，允差：±5%；

15、输出短路电流：≤120mA；

16、患者信息录入模块：对患者信息进行录入并保存；

17、波形处理软件模块：实时采集波形并储存于计算机中；

18、文件管理模块：对作波形处理、检查报告、结果的数据检索管理；

19、Word模板打印模块：建立患者信息、波形文件、数据文件、报告打印。

20、主机软件内具备自动校准功能。

★21、测量结果显示传导速度百分比（提供设备检测报告）。

22、检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度、皮肤交感反应。

★23、可升级同品牌超声多普勒血流检测仪软件。

- 网络安全接口：与计算机的通信接口采用usb通用串行总线协议；

- ★25、注册证名称不包含诱发电位仪、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。

★26、配置同品牌一次性电极片，确保获取最佳检测波形和最准确数据。

★27、通用要求符合GB 9706.1-2020中规定的要求；

★28、专用要求符合YY 9706.240-2021中规定的要求。

★29、电磁兼容性：符合YY 9706.102-2021和YY 9706.240-2021中规定的要求。

- 配置清单：

1、设备主机     1台                 2、鞍状电极      1个

3、鳄鱼夹电极   3个                 4、延长线        2根

5、一次性心电电极 100片             6、电脑          1台

7、台车         1个                 8、打印机        1台