**温热电灸综合治疗仪**

设备配置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 整机 |  | 台 | 1 |
| 电源线 | ----- | 根 | 1 |
| 单头艾灸盒 | ----- | 件 | 10 |
| 艾灸盒组合垫 | ----- | 件 | 2 |
| 隔热垫 | ----- | 包 | 4 |
| 硅胶塞 |  | 个 | 24 |
| 电极夹 | ----- | 个 | 4 |
| 连接线 | 一 | 对 | 4 |
| 吸附杯 | ----- | 个 | 8 |
| 腰托 | ----- | 个 | 2 |
| 绑带 | 长 | 根 | 5 |
| 中 | 根 | 5 |
| 短 | 根 | 5 |
| 防尘罩 | ----- | 个 | 1 |
| 保险丝 | φ5\*20-4A | 个 | 2 |
| 合格证 | ----- | 份 | 1 |
| 保修卡 | ----- | 份 | 1 |
| 产品说明书 | ----- | 本 | 1 |

技术参数：

1、工作条件： 电源要求： AC220V±10%,50Hz±1Hz;

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

\*3、7寸触摸屏+一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过触控按压，飞梭按键的旋转按压实现，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；

\*4、具有温热艾灸、温针灸、电针灸、温热电针灸、无创针灸、拔罐疗法六功合一；

\*5、双通道，艾灸治疗：12路24个灸头、温热电针：4路8个电极、无创针灸：4路8个电极；

6、每个输出通道能够独立启动和停止，输出强度能够独立调节；

\*7、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30～70℃内连续可调，步长1℃,误差≤±3%;

8、治疗温度>60℃时，有高温输出指示；

\*9、温热电针具有加热功能，开启15min后温热电极夹的温度为75℃±10%;

10、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，当灸头温度超过设备自身的报警值，超温保护装置启动，切断输出，降低温度；

11、有手动停止功能，保障安全；

12、治疗时间设置范围：1min～99min,步长1min,误差≤5%;

13、电疗输出输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3共6种；

14、电疗输出脉冲周期为0.01s～2.00s可调，步长为0.01s;

15、电疗输出脉冲频率：0.5Hz～100Hz可调；

16、无创针灸输出脉冲幅度0～42V可调，误差±10%,显示范围为0～99,无量纲数；

脉冲宽度为0.3ms±30%;

17、电针输出脉冲幅度0～30V可调，显示范围为0～99,无量纲数；脉冲宽度为0.3ms±30%;

18、无创针灸负压输出连续可调，最大负压值30kPa±10%