**中药熏蒸仪**

1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、额定输入功率：2300W。

3、操作显示：7英寸液晶触摸屏。

4、外形尺寸（长宽高）：780×640×1250mm。

5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。

6、预加热时间：≤15min。

7、功率调节：6档。

8、喷头调节：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。

9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

10、预热温度：70～99℃可调。

11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

12、加液总容量：6L。

★13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。

14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。

★15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。

18、吸水绑带设计，防止喷头滴水

19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

21、具有双重超温保护功能。

数量:1台

总预算：3.5万元

质保期：整机质保≥5年