自体血液回收机参数要求

一、技术参数：

1  产品技术拥有自主知识产权。

2 操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

3 具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

4 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

5  液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。

50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。

6  界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

7 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。

8  设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。

9  设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

★10  红细胞回收率：≥95%

11  血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

12  抗凝剂清除率： > 98%

13 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

14  标准清洗液用量：1000ml

15 离心机最高转速：5600转/分

16 具备血液成份分离功能。

17  具有红细胞血层检测功能。

18 具备气泡检测功能。

19可选配微细胞过滤器，可以过滤微聚体和其它细胞、液体。（有20μm  40μm血细胞过滤器）（ 全国医保码：C10060101000000066190000011）

20具有精密断流监测及血层监测传感器。

21具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

22具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

★23所有配套耗材在安徽省集采平台备案，其中一次性使用血液回收罐装置（含吸引管）和一次性使用血液收集装置分别具备集采流水号，并且可以单独收费（提供集采平台截图）

★24耗材可以分段收费，各部分都有独立的医保收费编码。（一次性使用血液回收罐装置（含吸引管）C10060101000000010050000003  一次性使用血液收集装置C10060101000000010050000004）

25 本设备可以选配白细胞过滤器，满足妇产科要求。

二、工作条件：

2.1工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

2.2工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

2.3本机噪声：≤55db；

三、配套耗材：

3.1 进血管、清洗液管、排血管、收集袋（1000ml）、废液袋（10000ml）。

3.2 过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。

3.3血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升。

150毫升（静态）；动态125毫升。